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	货物
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	1
	十万分之一天平
	★1.分体式结构设计，可拉伸高清晰OLED触摸显示屏设计，支持戴实验室手套的操作使用；（投标文件中提供设备照片及连续操作视频截图不低于5张作为证明佐证）
2.标配内置USB接口和RS232接口，可以连接打印机和电脑，也可将称量结果传至其他开放程序；
★3.具备Quick Smart Connect功能，可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序；（投标文件中提供实物图及软件截图佐证）
4.可调输出模式：自动输出、手动输出、稳定后输出，可自动换行、自动记录；
5.具有基本称重、百分比称量、计件称量、动态称量、移液器校准等功能；
★6.内置砝码一键式校准（内部校准）；天平开机后会对该天平进行一次全自动校准；温度变化1.5℃后，天平会自动进行内部砝码校准；时间每隔2小时（时间可调），天平会自动进行内部砝码校准；（投标文件中提供由第三方有权机构出具的检测报告扫描件）
★7.温度漂移：≤±3ppm/℃@20±2.5℃；
8.可选配固、液双用密度测量、485接口、第二显示屏、打印机等功能；
9.最大称量：≥120/31g
10.可读性：≤0.1/0.01mg
★11.重复性：≤±0.1/±0.03mg
12.线性误差：≤±0.2/±0.05mg
13.秤盘尺寸：≥Φ90mm
	台
	1

	2
	千分之一天平
	1.新一代高精度、高分辨率电磁力传感器；
2.动态温度补偿技术，四级抗震滤波；
3.称重结果稳定时间、反应速度可调，反应时间<3s；
★4.温度漂移：≤±3ppm/℃@20±2.5℃；
5.铝合金底座结构，ABS上盖，稳固可靠；
6.五面高清玻璃，防干扰、防静电金属外壳；
7.内置温度、时间、日期显示功能，日期和时间可调；
8.超清LCD液晶显示屏，清晰直观，方便用户读取称重结果；
9.前置水平泡调节，直观方便；
10.内置砝码一键式校准；温度变化≤1.6℃，天平会自动进行内部砝码校准；
11.传感器保护装置，保护天平在运输途中传感器的安全性；
12.多种称量单位：mg/g/ct/oz/ozt/dwt/dr/ms/mom等；
13.多种称量模式：基本称重、计件称量，百分比称量、动态称量、上下限检重称量（声音报警）等；
14.故障提示，及传感器具有过载保护功能；
15.标配RS232接口，可以连接打印机和电脑，也可将称量结果传至其他开放程序；
16.Quick Smart Connect技术可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序； 
★17.可调输出模式：自动输出、手动输出、稳定后输出，可自动换行、自动记录；
18.可选功能：U盘存储功能、蓝牙功能、WIFI功能、打印机、第二显示屏、检重报警灯、下挂钩称量装置等附件；
19.最大称量：≥200g
20.可读性：≤1mg
21.重复性：±2mg
22.线性误差：≤±2mg
23.秤盘尺寸：≥Φ115mm
24.外型尺寸：≤375×220×350mm
25.防风罩尺寸：≥220×215×250mm
	台
	1

	3
	旋转蒸发仪
	一、主机部分：
★1.温度范围：PID温度自动控制；LED显示，室温～180℃
2.变频调速：0～200转/分 
★3.真空度范围：-0.01至-0.095Mpa，精度0.2%~0.5%；（投标文件中提供由第三方有权机构出具的检测报告扫描件）
4.升降范围：船形按键，快速自动升降0～150mm
5.冷凝器：球磨口双回流冷凝管，冷凝面积0.15m2
6.浴锅：可用50~2000ml范围内蒸发瓶，铝合金防护罩
★7.控温精度：水浴精度±1℃，油浴精度±2℃；（投标文件中提供由第三方有权机构出具的检测报告扫描件）
8.仪器尺寸：约450x400x850（mm）
9.整机重量：≤30KG
10.加热功率：≥1500W
11.电机功率：≥40W
12.电压：220V/50HZ
二、循环水真空泵
1. 外形尺寸：约40x39x45 cm
2. 全机重量：≥10.5KG
3. 材质：整机外壳、叶轮采用防腐PP材料
4. 电机功率：≥180W
5. 电压：220V/50HZ
6. 流量：≥60L/min
7. 扬程：≥8M
8. 最大真空度：≥0.098Mpa
9. 单头抽气量：≥10L/min
10. 抽气头数：≥2
11. 储水容积：不少于15L
三、循环冷却器
1. 使用温度范围℃：-20-25
2. 温度定性℃：≤±2
3. 制冷量：10℃ 1250、0℃ 970、-10℃ 610、-20℃ 330。
4. 额定流量：≥20L/min
5. 储液槽容积L：≥10
6. 储液槽尺寸：≥Φ250*250
7. 开口尺寸：≥Φ210
8. 最佳环境温度：5-25℃
9. 电源：220/50V/Hz
10. 整机功率W：≥1060
11. 扬程(m)：≥4
12. 外壳材质：冷板静电喷塑 SPCC
13. 外形尺寸：约527*367*756
14. 重量Kg：约50
	台
	4

	4
	真空干燥箱
	1.工作电压：220V 50HZ
2加热功率：≥1400W
★3.控温范围：RT+10～200℃
4.恒温波动度率:≤±1℃
5.分辨率：≤0.1℃
6.最大真空度：≥-0.098Mpa
7.容积：≥55L
8.内胆材质：304不锈钢
9.内胆尺寸（mm）W×D×H：约400*400*345
10.外形尺寸（mm）W×D×H：约715*570*540
11.载物托架（标配）：2块
12.重量：约80kg
13.配置:2XZ-2真空泵一个
	台
	2

	5
	超声波清洗器
	1.内槽长·宽·高：约300*240*150(mm)L/W/H
2.容量：不少于10L
3.频率：不低于40KHz
4.超声功率：240/360W
5.功率可调：40-100%
6.加热功率：≥500W
7.温度可调：室温-80℃
8.时间可调：1-999min
9.网架：有
10.降音盖：有
11.排水：有
	台
	1





