通风橱参数

1、外观尺寸 W1500\*D850\*H2350mm；主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体采用1.0mm厚钢板，德国进口2000W全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷（询价文件中需提供产品检验报告证明）

2、内衬板、导流板采用5mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP优质材质制作一体成型。

3、移动视窗玻璃两侧PP夹条包裹，拉手PP一体成型，嵌入5mm钢化玻璃，门开启高度为700mm,自由升降，移门上下滑动装置采用同步带轮结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。

4、固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入5mm厚钢化玻璃。

5、台面采用20mm厚陶瓷台面。耐高温，耐强酸强碱。

6、连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。

7、排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。

8、水路配有进口一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上（水为选配项，默认为桌面单口水龙头）。

9、电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。

10、照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。

11、插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用正泰2.5平方铜芯电线。

12、下柜门铰链采用“DTC品牌”110度直弯铰链，使用寿命高，拆装方便。

13、其它下柜内背板预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留4个孔方便加装考克等设施。

14、同时需提供与通风柜配套离心风机，风阀及管道相关辅材。

15、质保期1年。