**高压灭菌器(2台)**

压力安全联锁装置，超温保护装置；自涨式密封圈，自动排放冷空气；低水位报警，断水自控；超压自泄；灭菌终了蜂鸣器提醒；标配样品测试孔；容积：50L。网篮（每台设备4个）需耐酸碱、耐腐蚀。

需有特种设备使用证（采购完配合厂家拿此证）。

**高温箱式炉（1套）**

炉体后侧和顶端分别设置有进气口和出气口；最高温度：1200℃（＜30min），连续使用温度：1100℃；炉膛尺寸为 300mm\*300mm\*300mm（27L）。

升温速率：10℃/min；加热元件：掺钼铁铬铝（表面涂有氧化锆涂层，）；热电偶：K 型；内炉膛表面涂有美国进口的高温氧化铝涂层；双层壳体结构，双层炉壳间配有风冷循环系统；炉门上安有一个保护闩，防止意外开启及爆炸；带有过热和断偶保护，并设有开门断电功能；PID 自动控温系统（含YD518P 型温度控制器）；智能化 30 段可编程控制；内置过热保护和热电偶故障报警；控温精度：±1℃；默认 DB9 PC 通信连接端口。